# ОП.04 · Основы метрологии

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике · 4-й разряд

Всего 4 академических часа: 2 ч теория + 2 ч практика. КУПД от 21.04.2026 № УПД-15.

# Программа и сценарий занятий

# Методические указания преподавателю · ОП.04

Профессия: слесарь КИПиА, 4-й разряд. Нагрузка: 4 академических часа, теория 2 ч, практика 2 ч. Основание: КУПД № УПД-15, разделы 7.10, 4.10.1–4.10.2.

## Цель курса

Сформировать представление об единстве измерений, основных характеристиках СИ, назначении поверки и калибровки, научить рассчитывать учебные погрешности и токовый сигнал 4–20 мА, уверенно заполнять первичные метрологические записи.

## Тематическое распределение

| Раздел | Теория | Практика | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Величины и единицы, цепь измерения | 0,5 | 0,5 | Правильно записывает результат |
| 2. Характеристики и погрешности | 0,5 | 0,5 | Вычисляет Δ, δ, γ |
| 3. Давление, температура, 4–20 мА | 0,5 | 0,5 | Рассчитывает ток и масштабирование |
| 4. Поверка, калибровка, документы | 0,5 | 0,5 | Проверяет идентификацию и статус |
| Итого | 2 | 2 | 4 часа |

## Материалы и подготовка

Используйте лекцию с редактируемыми scene-схемами, карточки для самопроверки, интерактивный тренажёр и бланк лабораторной работы. Для очной практики подготовьте безопасные учебные образцы манометра, преобразователя давления, Pt100, источник имитации 4–20 мА и условный паспорт СИ с вымышленным номером.

## Порядок выполнения

В начале каждого раздела объясните смысл единиц/характеристик на примере газодобывающего объекта.

Продемонстрируйте scene-схему крупно; администратор может менять подписи, стрелки и размеры элементов в общем CAD-редакторе.

Предложите обучающимся самостоятельно выполнить вычисления, затем сверить с эталонными ответами.

Покажите на учебном стенде разницу между электрической исправностью канала и достоверностью результата.

Проверьте понятия поверки, калибровки и регулировки; сделайте акцент на подтверждении поверки в Федеральном информационном фонде.

## Критерии зачёта

Каждый обучающийся должен верно указать физическую величину и единицу, выполнить не менее трёх учебных расчётов, объяснить метод проверки канала 4–20 мА и обоснованно выбрать действие при отсутствии положительного результата обязательной поверки. Критическая ошибка — предложение отключить действующий канал или корректировать параметры защиты без допуска.

## Контрольные результаты

850 кПа = 0,850 МПа. При 1,04 против 1,00 МПа: Δ = +0,04 МПа, δ = +4 %, γ = +2,5 % при Xн = 1,60 МПа. При 2/5/9 кПа для линейного датчика 0–10 кПа ток = 7,2/12,0/18,4 мА.

## Нормативная подборка

102-ФЗ , ГОСТ 8.417-2024 , ГОСТ 8.009-84 , приказ Минпромторга № 2510 (до 01.01.2027). Уточняйте действующие редакции перед занятиями. Закрытые инструкции предприятия не публикуются.