# ОП.04 · Основы метрологии

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике · 4-й разряд

Всего 4 академических часа: 2 ч теория + 2 ч практика. КУПД от 21.04.2026 № УПД-15.

# Лабораторно-практические работы

# Лабораторно-практические работы по ОП.04

4-й разряд. Всего 2 академических часа практики. Работы выполняются на учебном стенде, без подключения к действующей системе газодобычи.

| Ф.И.О. | ______________________ | Группа | ______________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | ______________________ | Преподаватель | ______________________ |

## Практика 1. Единицы и измерительная цепь (30 мин)

Опишите цепь «давление → преобразователь → 4–20 мА → ПЛК → экран», запишите измеряемую величину и её единицу.

| Входное значение | Ваш перевод | Ответ проверен |
| --- | --- | --- |
| 850 кПа | ______________________ | □ |
| 0,012 А | ______________________ | □ |

## Практика 2. Погрешность (30 мин)

Условия: опорное давление 1,00 МПа; показание 1,04 МПа; Xн = 1,60 МПа. Определите Δ, δ и γ и сделайте вывод по условному допуску ±1 % от Xн.

| Показатель | Формула | Значение |
| --- | --- | --- |
| Δ | Xпок − Xоп | ______________________ |
| δ | Δ / Xоп × 100 % | ______________________ |
| γ | Δ / Xн × 100 % | ______________________ |
| Допуск (учебный) | 1,60 × 1 / 100 | ______________________ |

Вывод: _______________________________________________________________

## Практика 3. Канал 4–20 мА (30 мин)

Линейный датчик 0–10 кПа. Рассчитайте I = 4 + 16 × P/10.

| Давление P, кПа | Ток расчётный I, мА | Сверено на тренажёре |
| --- | --- | --- |
| 2 | ______________________ | □ |
| 5 | ______________________ | □ |
| 9 | ______________________ | □ |

## Практика 4. Метрологический статус и документы (30 мин)

На учебном паспорте СИ найдите тип, заводской номер, диапазон, межповерочный интервал. Объясните, где проверяют результат поверки и что делать при просроченной поверке.

| Поле | Вписать |
| --- | --- |
| Наименование/тип | ______________________ |
| Заводской номер | ______________________ |
| Диапазон | ______________________ |
| Статус/дата поверки | ______________________ |
| Решение | ______________________ |

## Итог

Замечания преподавателя: _______________________________________________________________

Оценка: □ зачтено □ повторить. Подпись: ________________________

Не считать бланк актом поверки или калибровки. Официальные операции выполняются в установленном порядке уполномоченными лицами.