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1. Структура 6 часов
	Блок
	Объём
	Содержание

	Теория 1
	2 ч
	Source/Measure, сигналы, клеммы, 4–20 мА и масштабирование

	Теория 2
	2 ч
	контрольные точки, прямой/обратный ход, сопротивление, Pt100, безопасность

	ЛПЗ
	2 ч
	SOURCE, MEASURE, подключение, расчёты и режим «Задания»


2. Методика
Сначала спрашивать: нужно задать сигнал или измерить?
Не упоминать Simulate как доступный режим текущего тренажёра.
4–20 мА закреплять на пяти точках 4/8/12/16/20 мА.
Каждый расчёт делать в два шага: электрический сигнал → процент → физическая величина.
Pt100 объяснять как сопротивление, зависящее от температуры, а не как источник мА.
Безопасность подключения проверять до виртуальных проводов.
3. Нормативная справка
Для Pt100 международной основой является IEC 60751:2022. В реальной работе класс допуска, схема подключения и допустимая погрешность определяются стандартом и документацией конкретного датчика/калибратора.
4. Типичные ошибки
SOURCE вместо MEASURE или наоборот;
неверная клемма;
неверный диапазон сигнала;
два источника в одной петле;
ошибка НПИ/ВПИ;
смешивание сопротивления Pt100 и температуры без НСХ.
5. Запись для журнала
Проведено обучение по теме 3.4 «Микропроцессорные калибраторы сигналов». Рассмотрены режимы Source/Measure, 4–20 мА и напряженческие сигналы, сопротивление и Pt100, масштабирование, контрольные точки и безопасное подключение. Выполнено ЛПЗ в /calibrator.php с подключением виртуальных проводов и расчётом физических величин.
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