КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд

Полный конспект лекций

МДК.01.01 «Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, наладка и сдача уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов»

Тема 1.1. Основные операции и приемы работ по диагностике и ремонту уникальных, опытных и экспериментальных КИП

Теоретическая часть: 6 академических часов
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

Материал составлен по содержанию темы 1.1 КУПД; конкретные характеристики оборудования берутся из актуальной технической документации.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели темы и место диагностики в ремонте уникальных КИП

2. Подготовка места проведения работ

3. Инструменты, приспособления и документы

4. Демонтаж, монтаж, разборка и сборка

5. Основные способы диагностики

6. Диагностика приборов измерения расхода газа

6.1. Методы измерения расхода

6.2. Метод переменного перепада давления

6.3. Постоянный перепад, скоростной и объемный методы

6.4. Ультразвуковые расходомеры

6.5. Кориолисовые расходомеры

6.6. Вычислители расхода и «Гиперфлоу-3ПИ»

7. Диагностика КИП измерения загазованности

7.1. Оптические и оптико-абсорбционные системы

7.2. Термохимический метод

7.3. СГАЭС-ТГ и газовые оптические преобразователи

8. Диагностика КИП измерения вибрации

8.1. Вихретоковый метод

8.2. Пьезоэлектрический метод

8.3. Аппаратура ИВ-Д-ПФ-2М

9. Диагностика и ремонт вторичных приборов

10. Устройства электроавтоматики

11. Дефектные ведомости, паспорта и аттестаты

12. ЛПЗ 1: настройка и калибровка системы контроля загазованности

13. ЛПЗ 2: обслуживание виброаппаратуры

14. Алгоритм локализации неисправности

15. Контроль после ремонта

16. Итоги и контрольные вопросы

# 1. Цели темы и место диагностики в ремонте уникальных КИП

КУПД связывает тему 1.1 с подготовкой рабочего места, инструментом, демонтажом и монтажом, разборкой и сборкой, диагностикой, ремонтом и документированием результатов.

Учебная схема по содержанию темы 1.1.

# 2. Подготовка места проведения работ

До начала работ обеспечивают безопасный доступ, уточняют границы работ, состояние объекта и возможность отключения прибора. Требования берутся из действующих инструкций и документации.

# 3. Инструменты, приспособления и документы

Применяются слесарно-монтажные инструменты, измерительные приборы, испытательное оборудование, приспособления и НТД. Выбор средства определяется задачей и диапазоном измерения.

| Группа средств | Назначение |
| --- | --- |
| Измерительные приборы | контроль параметров |
| Испытательное оборудование | формирование контрольного воздействия |
| Слесарный инструмент | разборка и регулировка |
| Монтажный инструмент | соединения и кабели |
| НТД | схемы, паспорта, методики |

Учебная схема по содержанию темы 1.1.

# 4. Демонтаж, монтаж, разборка и сборка

Перед отсоединением фиксируют маркировку, проводку, импульсные линии, разъемы и регулировки. Сборка должна восстановить исходную конструкцию и правильность соединений.

Учебная схема по содержанию темы 1.1.

# 5. Основные способы диагностики

Объект разделяют на функциональные части и последовательно проверяют питание, вход, преобразование, обработку, выход и внешние связи. Неисправность локализуют по месту первого отклонения.

# 6. Диагностика приборов измерения расхода газа

Рассматриваются расход и количество газа, единицы, приведение объема к нормальным условиям и функции электронных корректоров.

Учебная схема по содержанию темы 1.1.

## 6.1. Методы измерения расхода

КУПД включает методы переменного и постоянного перепада давления, скоростной, объемный, ультразвуковой и кориолисовый методы.

| Метод | Характерный узел | Проверка |
| --- | --- | --- |
| Переменный перепад | сужающее устройство + Δp | импульсные линии, преобразователь |
| Постоянный перепад | ротаметр | поплавок, трубка |
| Скоростной | турбина | вращение, опоры |
| Объемный | ротационный счетчик | механика, герметичность |
| Ультразвуковой | УЗ-датчики | акустический тракт |
| Кориолисовый | измерительные трубки | возбуждение, датчики |

## 6.2. Метод переменного перепада давления

Рассматриваются диафрагмы, сопла, трубы Вентури, камерные, соединительные и вспомогательные устройства. При диагностике проверяют сужающее устройство, импульсные линии, преобразователь и вычислитель.

Учебная схема по содержанию темы 1.1.

## 6.3. Постоянный перепад, скоростной и объемный методы

Ротаметры, турбинные расходомеры/счетчики и ротационные счетчики требуют проверки механической подвижности, загрязнения, опор и преобразования движения в сигнал.

## 6.4. Ультразвуковые расходомеры

Диагностика учитывает датчики, акустический тракт, монтаж, состояние среды и вычислительную обработку.

## 6.5. Кориолисовые расходомеры

Оцениваются возбуждение колебаний, датчики движения, состояние измерительных трубок и электронный тракт.

## 6.6. Вычислители расхода и «Гиперфлоу-3ПИ»

КУПД требует изучить автоматические вычислители расхода и комплекс «Гиперфлоу-3ПИ»: состав, параметры, структурную схему, подключение и работу.

Учебная схема по содержанию темы 1.1.

# 7. Диагностика КИП измерения загазованности

Изучаются переносные и стационарные газоанализаторы, оптические и термохимические методы, оптико-абсорбционные системы, СГАЭС-ТГ и газовые оптические преобразователи.

Учебная схема по содержанию темы 1.1.

## 7.1. Оптические и оптико-абсорбционные системы

Проверяют источник излучения, оптический тракт, газовую кювету, фотоприемник и обработку сигнала.

Учебная схема по содержанию темы 1.1.

## 7.2. Термохимический метод

Результат зависит от состояния чувствительного элемента, питания и условий газового потока. Конкретная методика определяется документацией.

## 7.3. СГАЭС-ТГ и газовые оптические преобразователи

Разделяют аппаратную исправность, настройку нуля/диапазона и подтверждение показаний контрольным воздействием по установленной методике.

# 8. Диагностика КИП измерения вибрации

КУПД выделяет виброперемещение, виброскорость и виброускорение, а также вихретоковый и пьезоэлектрический методы.

| Параметр | Смысл | Единица |
| --- | --- | --- |
| Виброперемещение | перемещение | мкм, мм |
| Виброскорость | скорость движения | мм/с |
| Виброускорение | ускорение | м/с² |

Учебная схема по содержанию темы 1.1.

## 8.1. Вихретоковый метод

Проверяют зонд, кабель, монтажный зазор, питание и преобразовательный тракт.

Учебная схема по содержанию темы 1.1.

## 8.2. Пьезоэлектрический метод

Проверяют крепление датчика, кабель, чувствительность и входной тракт измерительного блока.

Учебная схема по содержанию темы 1.1.

## 8.3. Аппаратура ИВ-Д-ПФ-2М

КУПД называет аппаратуру ИВ-Д-ПФ-2М и блоки БЭ-38-2М/БЭ-39-2М, их функциональные узлы и проверку стандартными измерительными приборами.

Учебная схема по содержанию темы 1.1.

# 9. Диагностика и ремонт вторичных приборов

Рассматриваются зубчатые и червячные зацепления, выявление дефектов и безопасные способы их устранения.

Учебная схема по содержанию темы 1.1.

# 10. Устройства электроавтоматики

Проверяют питание, входные цепи, логику/управление, коммутационные элементы и выход.

# 11. Дефектные ведомости, паспорта и аттестаты

Документы фиксируют объект, дефект, диагностические признаки, решение и результаты контроля после ремонта.

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Объект | тип и идентификатор |
| Дефект | несоответствие |
| Признаки | осмотр и измерения |
| Решение | ремонт/регулировка/замена |
| Контроль | проверка после вмешательства |

Учебная схема по содержанию темы 1.1.

# 12. ЛПЗ 1: настройка и калибровка системы контроля загазованности

Идентифицируют каналы, готовят систему к проверке, подают контрольное воздействие по методике, выполняют настройку и фиксируют результаты.

# 13. ЛПЗ 2: обслуживание виброаппаратуры

Проверяют датчики, соединительные линии, контрольные точки блоков, сигнализацию и соответствие показаний контрольному воздействию.

Учебная схема по содержанию темы 1.1.

# 14. Алгоритм локализации неисправности

Фиксируют симптом, определяют функциональную структуру, проверяют питание и вход, проходят контрольные точки, локализуют узел, устраняют причину и повторяют проверку.

# 15. Контроль после ремонта

Проверяют сборку, питание, прохождение сигнала, функции, настройки и соответствие показаний контрольным воздействиям.

# 16. Итоги и контрольные вопросы

Общий подход темы: подготовка - диагностика - локализация - ремонт - контроль - документирование.

Как подготавливают место работ?

Какие инструменты применяют?

Что фиксируют перед демонтажом?

Какие методы измерения расхода рассматриваются?

Что проверяют в узле переменного перепада?

Для чего нужен вычислитель расхода?

Какие газоанализаторы рассматриваются?

Каков принцип оптико-абсорбционного анализа?

Какие параметры вибрации измеряют?

Как проверяют вихретоковый канал?

Как проверяют пьезоэлектрический канал?

Какие блоки ИВ-Д-ПФ-2М названы?

Что фиксируют в дефектной ведомости?

Какие две ЛПЗ предусмотрены?

Как локализуют неисправность?

Что проверяют после ремонта?

# Источник и границы материала

Конспект построен по содержанию темы 1.1 КУПД для 6-го разряда. Наименования «Гиперфлоу-3ПИ», СГАЭС-ТГ, ИВ-Д-ПФ-2М, БЭ-38-2М и БЭ-39-2М сохранены как элементы программы. Конкретные схемы, характеристики, режимы и методики проверки берутся из актуальной документации оборудования и локальных нормативных документов.