КИПиА ЯМАЛ · Учебно-методический комплект
Программа и сценарий занятия
Тема 1.2. Юстировка и техническое обслуживание уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов
МДК.01.01 · Слесарь по КИПиА 6-го разряда
Основа: КУПД от 21.04.2026 № УПД-15, раздел по МДК.01.01 для 6-го разряда.

1. Паспорт занятия
	Параметр
	Содержание

	Профессия
	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 6-й разряд

	Курс
	МДК.01.01

	Тема
	1.2. Юстировка и техническое обслуживание уникальных, опытных и экспериментальных КИП

	Объём
	8 часов: 6 часов теоретической подготовки и 2 часа лабораторно-практической работы

	Форма
	Индивидуальная консультация / очное занятие с практической отработкой


2. Цель и планируемые результаты
Цель занятия — сформировать у обучающегося системный порядок выполнения юстировки и технического обслуживания уникальных, опытных и экспериментальных КИП: от подготовки, осмотра и фиксации исходных параметров до регулировки, контрольной проверки и оформления результата.
подбирать измерительные приборы, испытательное оборудование, инструмент, приспособления и материалы;
выполнять визуальный и инструментальный осмотр КИП;
проверять уставки срабатывания и герметичность соединений;
выполнять регламентные операции ТО, регулировку и ревизию;
различать статическую и динамическую балансировку измерительных механизмов;
проверять сигнальные устройства, целостность и сопротивление измерительных цепей;
фиксировать исходное состояние и результаты после вмешательства.
3. Содержание темы по КУПД
Виды необходимых измерительных приборов, испытательного оборудования, инструмента, приспособлений и материалов.
Основные операции наладки оборудования уникальных, опытных и экспериментальных КИП с помощью приборов и ручного инструмента.
Порядок проверки уставок срабатывания.
ТО повреждённых участков изоляции; проверка герметичности фланцевых и резьбовых соединений.
Визуальный осмотр: деформации, замасливание, конденсат, пыль, повреждение изоляции, следы искрения.
Осмотр с помощью оптических приборов, в том числе промышленного пирометра.
Безопасная очистка от пыли, грязи, конденсата и масла.
Межремонтное обслуживание, плановый осмотр, регулировка и ревизия.
Восстановление и замена деталей.
Статическая и динамическая балансировка измерительных механизмов.
Проверка сигнальных устройств; пропитка и сушка обмоток; обслуживание чувствительных элементов и осушителей.
Проверка целостности электрических цепей и сопротивления измерительных цепей.
Чистка дросселей и редукционных узлов; ТО электродвигателей.
4. Сценарий занятия
	Этап
	Время
	Действия преподавателя
	Действия обучающегося

	Вводная часть
	20 мин
	Обозначает цель, требования безопасности, критерии результата.
	Знакомится с задачей и ожидаемым результатом.

	Исходное состояние
	40 мин
	Показывает правило фиксации исходных параметров и настроек.
	Формирует карту исходного состояния.

	Теория: осмотр и ТО
	100 мин
	Разбирает осмотр, герметичность, очистку, виды ТО, ревизию.
	Анализирует признаки дефектов и выбирает операции ТО.

	Теория: юстировка
	100 мин
	Разбирает регулировку, уставки, балансировку, сигнальные цепи.
	Решает расчётные и диагностические примеры.

	Теория: специальные узлы
	100 мин
	Разбирает обмотки, осушители, цепи, дроссели, редукционные узлы и электродвигатели.
	Определяет назначение и порядок безопасной проверки.

	Практика
	120 мин
	Организует две ЛПЗ и контроль результата.
	Выполняет юстировку по контрольным точкам и ТО по производственной ситуации.


5. Ключевой алгоритм
ОСМОТР → ФИКСАЦИЯ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ → ИЗМЕРЕНИЕ → ОЦЕНКА ОТКЛОНЕНИЯ → ЮСТИРОВКА/ТО → ПОВТОРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ → ПРОВЕРКА УСТАВОК И СИГНАЛИЗАЦИИ → ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА.
6. Правила, которые обучающийся должен запомнить
Не выполнять регулировку до фиксации исходного состояния.
После каждого регулирующего воздействия проводить повторную проверку.
Не считать ТО завершённым, пока не проверены измерительный канал, уставки и сигнальные функции.
Для уникального и опытного оборудования учитывать документацию конкретного прибора.
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