КИПиА ЯМАЛ · Учебно-методический комплект
Лабораторно-практические занятия
Тема 1.2. Юстировка и техническое обслуживание уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов
МДК.01.01 · Слесарь по КИПиА 6-го разряда
Основа: КУПД от 21.04.2026 № УПД-15, раздел по МДК.01.01 для 6-го разряда.

ЛПЗ №1. Юстировка измерительного преобразователя
Цель: определить характер отклонения преобразователя, выполнить условную коррекцию нуля/диапазона и подтвердить результат по контрольным точкам.
	Входное давление
	Расчётный выход
	Фактический выход

	0 МПа
	4,00 мА
	4,24 мА

	5 МПа
	12,00 мА
	12,10 мА

	10 МПа
	20,00 мА
	19,72 мА


Порядок работы
Зафиксировать исходные данные без изменения настроек.
Определить характер отклонения: ноль, диапазон или сочетание отклонений.
Выбрать последовательность регулировки.
Выполнить условную коррекцию.
Проверить 0 %, 50 % и 100 % диапазона, затем промежуточные точки.
Сделать заключение.
Таблица результатов
	Точка
	До юстировки
	После юстировки
	Отклонение
	Вывод

	0 %
	
	
	
	

	25 %
	
	
	
	

	50 %
	
	
	
	

	75 %
	
	
	
	

	100 %
	
	
	
	


ЛПЗ №2. Техническое обслуживание по производственной ситуации
Ситуация: обнаружены следы масла, конденсат в клеммной коробке, локальный нагрев одной клеммы, повреждение наружной изоляции кабеля и нестабильное срабатывание сигнализации.
1. Обеспечить безопасное состояние оборудования.
2. Зафиксировать исходные признаки и параметры.
3. Выполнить внешний осмотр.
4. Определить источник масла/влаги и проверить герметичность.
5. Проверить клеммное соединение и причину нагрева.
6. Оценить повреждение изоляции.
7. Выполнить необходимые операции ТО.
8. Проверить уставку и сигнальное устройство.
9. Выполнить контроль после ТО и оформить результат.
Контрольная ведомость
	Контролируемый признак
	Что проверено
	Результат
	Действие

	Герметичность
	
	
	

	Клеммное соединение
	
	
	

	Изоляция
	
	
	

	Уставка
	
	
	

	Сигнализация
	
	
	

	Контроль после ТО
	
	
	


Критерии оценки
Последовательность действий технически обоснована.
Исходное состояние зафиксировано до вмешательства.
После регулировки выполнена повторная проверка.
Учтены герметичность, электрические цепи и сигнальные функции.
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