# Лабораторно-практические занятия
Тема 1.2. Юстировка и техническое обслуживание уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов

МДК.01.01 · Слесарь по КИПиА 6-го разряда

Основа: КУПД от 21.04.2026 № УПД-15, раздел по МДК.01.01 для 6-го разряда.

# ЛПЗ №1. Юстировка измерительного преобразователя

Цель: определить характер отклонения преобразователя, выполнить условную коррекцию нуля/диапазона и подтвердить результат по контрольным точкам.

| Входное давление | Расчётный выход | Фактический выход |
| --- | --- | --- |
| 0 МПа | 4,00 мА | 4,24 мА |
| 5 МПа | 12,00 мА | 12,10 мА |
| 10 МПа | 20,00 мА | 19,72 мА |

## Порядок работы

Зафиксировать исходные данные без изменения настроек.

Определить характер отклонения: ноль, диапазон или сочетание отклонений.

Выбрать последовательность регулировки.

Выполнить условную коррекцию.

Проверить 0 %, 50 % и 100 % диапазона, затем промежуточные точки.

Сделать заключение.

## Таблица результатов

| Точка | До юстировки | После юстировки | Отклонение | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 % |  |  |  |  |
| 25 % |  |  |  |  |
| 50 % |  |  |  |  |
| 75 % |  |  |  |  |
| 100 % |  |  |  |  |

# ЛПЗ №2. Техническое обслуживание по производственной ситуации

Ситуация: обнаружены следы масла, конденсат в клеммной коробке, локальный нагрев одной клеммы, повреждение наружной изоляции кабеля и нестабильное срабатывание сигнализации.

1. Обеспечить безопасное состояние оборудования.

2. Зафиксировать исходные признаки и параметры.

3. Выполнить внешний осмотр.

4. Определить источник масла/влаги и проверить герметичность.

5. Проверить клеммное соединение и причину нагрева.

6. Оценить повреждение изоляции.

7. Выполнить необходимые операции ТО.

8. Проверить уставку и сигнальное устройство.

9. Выполнить контроль после ТО и оформить результат.

## Контрольная ведомость

| Контролируемый признак | Что проверено | Результат | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| Герметичность |  |  |  |
| Клеммное соединение |  |  |  |
| Изоляция |  |  |  |
| Уставка |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |
| Контроль после ТО |  |  |  |

# Критерии оценки

Последовательность действий технически обоснована.

Исходное состояние зафиксировано до вмешательства.

После регулировки выполнена повторная проверка.

Учтены герметичность, электрические цепи и сигнальные функции.