КИПиА ЯМАЛ · Учебно-методический комплект
Карточки производственных ситуаций и контрольных точек
Тема 1.2. Юстировка и техническое обслуживание уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов
МДК.01.01 · Слесарь по КИПиА 6-го разряда
Основа: КУПД от 21.04.2026 № УПД-15, раздел по МДК.01.01 для 6-го разряда.

Карточка 1. Ошибка после коррекции нуля
Ситуация: После коррекции нуля: 0 % = 4,00 мА; 50 % = 11,62 мА; 100 % = 19,20 мА.
Задание: Какой вид отклонения остаётся? Какие точки нужно проверить дальше?
Ответ / решение: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Карточка 2. Уставка сигнализации
Ситуация: Заданная уставка 70 °C. Срабатывание при 74,6 °C. Возврат при 67 °C.
Задание: Определите отклонение срабатывания и гистерезис.
Ответ / решение: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Карточка 3. Локальный перегрев
Ситуация: Промышленный пирометр показывает локальный перегрев одной клеммы.
Задание: Какое направление диагностики выбрать первым?
Ответ / решение: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Карточка 4. Герметичность
Ситуация: Показания нестабильны. На резьбовом соединении есть следы рабочей среды.
Задание: Как нарушение герметичности влияет на измерение?
Ответ / решение: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Карточка 5. Сигнализация
Ситуация: После ТО измерительный канал работает правильно, но аварийное реле не переключается.
Задание: Можно ли считать обслуживание завершённым?
Ответ / решение: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Карточка 6. Осушитель
Ситуация: В корпусе прибора повышенная влажность; состояние реагента осушителя вызывает сомнение.
Задание: Какие действия допустимы только по документации конкретного прибора?
Ответ / решение: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Карточка 7. Изоляция
Ситуация: На кабеле обнаружено повреждение наружного слоя изоляции.
Задание: Какие проверки нужны перед решением о восстановлении или замене?
Ответ / решение: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Карточка 8. Балансировка
Ситуация: После ремонта стрелочный механизм имеет дрожание показаний и зависимость от положения прибора.
Задание: Какую проверку/балансировку следует рассмотреть?
Ответ / решение: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Карточка 9. Целостность цепи
Ситуация: Визуальных дефектов нет, но измерительный канал периодически пропадает.
Задание: Как организовать проверку целостности и сопротивления цепи?
Ответ / решение: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Карточка 10. Дроссель/редукционный узел
Ситуация: Прибор реагирует медленно, электрического дефекта не выявлено, есть загрязнение пневматического узла.
Задание: Какие элементы следует проверить?
Ответ / решение: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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